**Nr spr. 23/2021 zał nr 2/6.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto za szt | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| 1 | Bieżnia treningowa | Szt. | 3 |  |  |  |  |

Minimalne wymagania techniczno- użytkowe:

* Pas bieżni wykonany z 9,5 mm gumy wulkanizowanej w technologii poprzecznych belek w ilości 55- 62 szt. zapewniając doskonałą wytrzymałość oraz amortyzację podczas treningu,
* Regulowane poręcze ze wspomaganiem gazowym, regulacja wysokości i szerokości,
* Technologia wolnego startu od prędkości 0.0. km/h gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta,
* Urządzenie wyposażone w ekran LCD podający podstawowe informację tj. prędkość, tętno, czas,
* bieżnia wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa dla pacjenta,
* sterowanie za pomocą ekranu dotykowego,
* 18 wstępnie ustawionych stałych programów,
* cykle badań medycznych z min. 3 programami gotowymi ( Bruce, Cooper itp.)
* 180- 200 programów własnych,
* zdalna kontrola prędkości, nachylenia oraz zatrzymania,
* odczyt prędkości, dystansu, nachylenia, tętna, czasu i kalorii

Parametry techniczne:

* Układ napędowy: silnik bezszczotkowy o mocy 1,5 kW, 114 precyzyjnych łożysk kulkowych z 10 łożyskami prowadzącymi (tolerancja poprzeczna 4 mm),
* Wymiary użytkowe pasa:155- 157 x 54-55 cm ,
* Limit wagi użytkownika: chodzenie 360 kg, bieganie 180 kg,
* Zakres prędkości: 0 - 24 km/h krok 0,1 km/h,
* Zakres prędkości wstecznej: 0 - 10 dla nachylenia maks.10%,
* Zakres nachylenia: 0 - 25% krok 0,1 %,
* Wymiary urządzenia: dł. x szer. x wys. 180- 184 x 100- 106 x 145-155 cm
* Interfejs komunikacyjny: RS-232
* Waga: 240 kg ± 20kg,
* Zasilanie: 220 - 240V 50/60 Hz, bezpiecznik 16A,
* Pobór mocy maks.: 1,1 kVA.
* wyrób medyczny
* Gwarancja 24 miesiące
* Szkolenie z obsługi urządzenia po stronie dostawcy
* Przeglądy techniczne urządzenia w trakcie trwania gwarancji- po stronie dostawcy
* Urządzenie odporne na środki dezynfekcyjne, powszechnie dostępne na rynku

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**Termin realizacji – 30 dni**

**………………………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**